## Test
Test DSfG GC9300 - ERZ2000(-NG)
Erstellt von: | MHe
Erstellt am: | 2014-02-04
Versionen: | V1.385-075 Stand 04.02.2014
GC 2 / GC 1 | Okay | Revision (Refgas) | Alarm | Abwesend (DSfG weg) | Timeout (GC STOP)
Okay
Revision (Refgas)
Alarm
Abwesend (DSfG weg)
Timeout (GC STOP)
* Kalibrierung zu lang
Prüfablauf: |  |  |  | ERZ-Timeout
Zustand GC1 | Zustand GC2
Okay | Okay
Revision | Okay
Alarm | Okay
Alarm | Alarm
Okay | Alarm
Revision | Alarm
Abwesend | Alarm
Abwesend | Okay
Abwesend | Revision
Abwesend | Okay
Abwesend | Abwesend
Alarm | Abwesend
Okay | Okay
Timeout | Okay
Timeout | Timeout
Okay | Timeout
Kalibrierung | Timeout
Okay | Timeout
Revision | Timeout
Okay | Timeout
Alarm | Timeout
Okay | Okay
Okay | Revision
Revision | Revision
Okay | Okay
Alarm | Okay
Alarm | Revision
Okay | Okay
*

## Sourcen
V1.330-062_PTB:
case COM3:
SerSetBiosParameter(com,nValue(ComBaudrate)[idx], nValue(ComBits)[idx],nValue(ComMode)[idx]);
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
//Dsfg läuft immer und wird bei passendem Mode in CanToDSfG versorgt
break;
V1.340-062_PTB:
case COM3:
SerSetBiosParameter(com,nValue(ComBaudrate)[idx], nValue(ComBits)[idx],nValue(ComMode)[idx]);
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
//Dsfg läuft immer und wird bei passendem Mode in CanToDSfG versorgt
break;
V1.370-073_PTB:
case COM3:
SerSetBiosParameter(com,nValue(ComBaudrate)[idx], nValue(ComBits)[idx],nValue(ComMode)[idx]);
switch(nValue(ComMode)[2])
{
case ComMode_2_AUS:
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
break;
case ComMode_2_MODBRTU:
case ComMode_2_MODBASC:
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
break;
case ComMode_2_RMGBOUT:
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
break;
default:
ASSERT(false); // TODO
}
//Dsfg läuft immer und wird bei passendem Mode in CanToDSfG versorgt
break;
V1.383-075_INTERN:
case COM3:
SerSetBiosParameter(com,nValue(ComBaudrate)[idx], nValue(ComBits)[idx],nValue(ComMode)[idx]);
switch(nValue(ComMode)[2])
{
case ComMode_2_AUS:
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
break;
case ComMode_2_MODBRTU:
case ComMode_2_MODBASC:
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
break;
case ComMode_2_RMGBOUT:
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
break;
case ComMode_2_DSFG: // HAT GEFEHLT! IMMER ASSERT!
theApp.m_MbCanCOM3->ModeChanged();
theApp.m_RmgbCanCOM3->ModeChanged();
break;
default:
ASSERT(false); // TODO
}
//Dsfg läuft immer und wird bei passendem Mode in CanToDSfG versorgt
break;