## Ablauf Standardanalyse
Autor | H. Sturm
Datum | 2014-04-15
Ablauf Standardanalyse
|  |  |  | Anwendung |  |  |  | Nichtlinearitäts-
Schritt/Vorgang |  | Messen | > | Linearkoeffizient | > | Normierung I | > | korrektur | > | Normierung II
Eingang |  | Chromatogramm |  | Flächen |  | Rohkonzentration (C1) |  | viskositätskorr. Konz. (C2) |  | visko. + nichtlin.korr.
|  |  |  | Fl_Methan, Fl_Ethan, |  | C1_Methan, C1_Ethan, |  | C2_Methan, C2_Ethan, |  | Konz. (C3)
|  |  |  | Fl_Propan … |  | C1_Propan, C1_iso-Butan, |  | C2_Propan, C2_iso-Butan, |  | C3_Methan, C3_Ethan,
[6 empty] | …, C1_Wasserstoff … |  | …, C2_Wasserstoff … |  | C3_Propan, C3_iso-Butan,
|  |  |  | Linearkoeffizient | [5 empty] | …, C3_Wasserstoff …
|  |  |  | LK_Methan, LK_Ethan, |  |  |  | MLK
|  |  |  | LK_Propan … |  |  |  | (A_Methan, B_Methan,
|  |  |  | aus Grundkalibrierung |  |  |  | C_Methan, D_Methan,
|  |  |  | Ausnahme: |  |  |  | A_Ethan, …) aus Werks-
|  |  |  | 9303: neo-P. |  |  |  | kalibrierung
9304: neo-P., He
aus Werkskalibrierung
Responsefaktor
RF_Methan, RF_Ethan,
RF_Propan…
aus Normalkalibrierung
Berechnungs- |  | - |  | C1 = RF*LK*Fl |  | C1_ges = |  | C3 = C2 + A + B*C2 + |  | C3_ges =
vorschrift |  |  |  | C1_Methan = RF_Methan |  | Summe(C1_Methan, |  | C*C2^2 + D*C2^3 |  | Summe(C3_Methan,
|  |  |  | *LK_Methan*Fl_Methan |  | C1_Ethan, …) |  | C3_Methan=C2_Methan + A_Methan |  | C3_Ethan, …)
|  |  |  | C1_Ethan = RF_Ethan |  |  |  | + B_Methan*C2_Methan + C_Methan*C2_Methan^2
|  |  |  | *LK_Ethan*Fl_Ethan |  | C2 = C1/C1_ges*100% |  | + D_Methan*C2_Methan^3 |  | alle Gase außer Methan:
|  |  |  | … |  | C2 _Methan= |  | … |  | C4=C2-C3
[6 empty] | C1_Methan/C1_ges*100% |  |  |  | C4_Ethan=C2_Ethan-C3_Ethan
[6 empty] | C2 _Ethan= |  |  |  | C4_Propan=C2_Propan-C3_Propan
[6 empty] | C1_Ethan/C1_ges*100% |  |  |  | …
…
nur Methan:
[6 empty] | Unnorm. Summe 1 |  |  |  | C4_Methan=C2_Methan+C3_ges
US1=C1_ges
Unnorm. Summe 2
US2=100%+C3_ges
Ausgang |  | Flächen |  | Rohkonzentration (C1) |  | viskositätskorr. Konz. (C2) |  | viskositäts- + nichtlinearitätskorrigierte Konz. (C3) |  | Endkonzentration (C4)
|  | Fl_Methan, Fl_Ethan, |  | C1_Methan, C1_Ethan, |  | C2_Methan, C2_Ethan, |  | C3_Methan, C3_Ethan, C3_Propan, C3_iso-Butan, |  | C2_Methan, C2_Ethan, C2_Propan,
|  | Fl_Propan, Fl_iso-Butan, |  | C1_Propan, C1_iso-Butan, |  | C2_Propan, C2_iso-Butan, |  | …, C3_Wasserstoff … |  | C2_iso-Butan,
|  | …, Fl_Wasserstoff … |  | …, C1_Wasserstoff … |  | …, C2_Wasserstoff … |  |  |  | …, C2_Wasserstoff …
[6 empty] | Unnorm. Summe 1 (US1) |  |  |  | Unnorm. Summe 2 (US2)

## Ablauf Grund+Normalkal.
Autor | H. Sturm
Datum | 2014-04-15
Ablauf Grundkalibrierung
|  | Kalibriergas |  | Neuberechnung |  | Zurücksetzen
Schritt/Vorgang |  | Messen | > | Linearkoeffizient | > | Responsefaktoren
Eingang |  | Chromatogramm |  | Flächen |  | Responsefaktoren
|  |  |  | Fl_Methan, Fl_Ethan, |  | RF_Methan, RF_Ethan,
|  |  |  | Fl_Propan, Fl_iso-Butan, |  | RF_Propan…
…, Fl_Wasserstoff …
Zertifikat KalGas
C_Zert_KalGas_Methan,
C_Zert_KalGas_Ethan, …
Berechnungs- |  | - |  | LK = C_Zert_KalGas/Fl |  | RF=1
vorschrift |  |  |  | LK_Methan= |  | RF_Methan=1
|  |  |  | C_Zert_KalGas_Methan/ |  | RF_Ethan=1
|  |  |  | Fl_Methan |  | …
C_Zert_KalGas_Ethan/
Fl_Ethan
Ausgang |  | Flächen |  | Linearkoeffizienten |  | Responsefaktoren
|  | Fl_Methan, Fl_Ethan, |  | LK_Methan, |  | RF_Methan, RF_Ethan,
|  | Fl_Propan, Fl_iso-Butan, |  | LK_Ethan |  | RF_Propan…
|  | …, Fl_Wasserstoff … |  | …
Ablauf Normalkalibrierung
|  | Kalibriergas |  | Berechnung
Schritt/Vorgang |  | Messen | > | Responsefaktoren
Eingang |  | Chromatogramm |  | Flächen
Fl_Methan, Fl_Ethan,
Fl_Propan, Fl_iso-Butan,
…, Fl_Wasserstoff …
Linearkoeffizienten
LK_Methan,
LK_Ethan
…
Zertifikat KalGas
C_Zert_KalGas_Methan,
C_Zert_KalGas_Ethan, …
Berechnungs- |  | - |  | RF = C_Zert_KalGas/(LK*Fl)
vorschrift |  |  |  | RF_Methan=
C_Zert_KalGas_Methan/
(LK_Methan*Fl_Methan)
RF_Ethan=
C_Zert_KalGas_Ethan/
(LK_Ethan*Fl_Ethan)
…
Bei relativen Response-
faktoren Werte übernehmen.
Ausgang |  | Flächen |  | Linearkoeffizienten
|  | Fl_Methan, Fl_Ethan, |  | LK_Methan,
|  | Fl_Propan, Fl_iso-Butan, |  | LK_Ethan
|  | …, Fl_Wasserstoff … |  | …

## Ablauf Werkskal. (ML-Kal.)
Autor | H. Sturm
Datum | 2014-04-15
Ablauf Werkskalibrierung/Multilevelkalibrierung
Ziel/Ergebnis | Bestimmung der Multilevelkoeffizienten (A, B, C, D) der Einzelkomponenten zur Nichtlinearitätskorrektur.
|  | Zert. Gase |  | Bestimmung |  | Linearkalibrierung / |  | Vergleich
Vorgang |  | Messen | > | Linearkoeffizienten | > | Berechnung Konzentrationen | > | Ist-/Sollwert | > | Fit
Eingang |  | Chromatogramme |  | Flächen |  | Flächen |  | Konzentration |  | Differenz (Ist-/Sollwert
|  | der zert. Gase |  | Fl_11D_Methan, Fl_11D_Ethan, |  | Fl_11D_Methan, Fl_11D_Ethan, |  | C_Sim_11D_Methan, |  | für versch. Konz.)
|  |  |  | Fl_11D_Propan, Fl_11D_iso-Butan, |  | Fl_11D_Propan, Fl_11D_iso-Butan, |  | C_Sim_11D_Ethan … |  | C_Diff_11D_Methan,
|  |  |  | …, Fl_11D_Wasserstoff … |  | …, Fl_11D_Wasserstoff … |  |  |  | C_Diff_11D_Ethan, …
[6 empty] | … |  | Zertifikat Testgas
|  |  |  | insbes. Flächen von Kal.gas |  |  |  | C_Zert_11D_Methan, |  | Sollkonzentrationen
|  |  |  | Fl_KalGas_Methan, Fl_KalGas_Ethan, |  | Linearkoeffizienten |  | C_Zert_11D_Ethan, … |  | C_Soll_11D_Methan,
|  |  |  | Fl_KalGas_Propan, Fl_KalGas_iso-Butan, |  | LK_Methan, LK_Ethan … |  |  |  | C_Soll_11D_Ethan …
|  |  |  | …, Fl_KalGas_Wasserstoff … | [5 empty] | aus Zertifikaten
Zertifikat Testgas + Kalibriergas
C_Zert_11D_Methan,
C_Zert_11D_Ethan, …
Berechnungs- |  | - |  | LK=C_Zert_KalGas/Fl |  | C_Sim=LK*Fl |  | C_Diff=C_Sim-C_Zert |  | Fit
vorschrift |  |  |  | LK_Methan= |  | C_Sim_11D_Methan= |  | C_Diff_11D_Methan= |  | bis zu kubischem Fit mgl.
|  |  |  | C_Zert_KalGas_Methan/Fl_Methan |  | LK_Methan*Fl_11D_Methan |  | C_Sim_11D_Methan- |  | möglichst ohne Achsen-
[6 empty] | C_Sim_11D_Ethan= |  | C_Zert_11D_Methan |  | abschnitt (A)
|  |  |  | Zusätzl. Gas verwenden, wenn |  | LK_Ethan*Fl_11D_Ethan
|  |  |  | KalGas nicht alle Komp. enthält |  | …
(9303: neo-P., 9304: neo-P., He).
Ausgang |  | Flächen |  | Linearkoeffizienten |  | Konzentration |  | Differenz (Ist-/Sollwert |  | MLK
|  | Fl_11D_Methan, Fl_11D_Ethan, |  | LK_Methan, LK_Ethan … |  | C_Sim_11D_Methan, |  | für verschiedene Konz.) |  | A_Methan, B_Methan,
|  | Fl_11D_Propan, Fl_11D_iso-Butan, |  |  |  | C_Sim_11D_Ethan … |  | C_Diff_11D_Methan, |  | C_Methan, D_Methan,
|  | …, Fl_11D_Wasserstoff … | [5 empty] | C_Diff_11D_Ethan, … |  | A_Ethan, …
…