{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Test Ausheizen 15.01.2015"]
[]
["Ausheizen beendet wegen","Ereignis-Log","Ergebnis"]
["Erfolgreicher Beendigung des Ausheizen\n\n\n\n\n\n","Hinweis: Ausheizen kommt\nHinweis: Ausheizen quittiert\nHinweis: Abkühlen kommt\nHinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt\nHinweis: Abkühlen quittiert\nHinweis: Equilibrieren kommt\nHinweis: Equilibrieren quittiert"]
["Manueller Abbruch\n\n\n\n\n\n","Hinweis: Ausheizen kommt\nHinweis: Ausheizen quittiert\nHinweis: Abkühlen kommt\nHinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt\nHinweis: Abkühlen quittiert\nHinweis: Equilibrieren kommt\nHinweis: Equilibrieren quittiert"]
["Abbruch wegen Neustart Controller\n\n\n\n\n","Hinweis: Ausheizen kommt\nAlarm: Neustart GC9300 kommt\nAlarm: Neustart GC9300 quittiert\nWarnung: Abbruch Ausheizen kommt\nHinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt\nWarnung: Abbruch Ausheizen quittiert"]
["Abbruch wegen Neustart Messwerk\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Hinweis: Ausheizen kommt\nWarnung: Messwerk Timeout kommt\nHinweis: Ausheizen quittieren\nWarnung: Abbruch Ausheizen kommt\nHinweis: Messwerk Initializing kommt\nWarnung: Messwerk Timeout quittiert\nHinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt\nWarnung: Abbruch Ausheizen quittiert\nHinweis: Messwerk Initializing quittiert\nHinweis: Messwerk Flushing"]
["Abbruch wegen Min-Trägergasfehler \n\n\n\n","Hinweis: Ausheizen kommt\nHinweis: Ausheizen quittiert\nWarnung: Abbruch Ausheizen kommt\nHinweis: MW Setzen Messmeth. OK kommt\nWarnung: Abbruch Ausheizen quittiert"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}