{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Test: Verhalten bei Druckfehlern"]
["2015-07-15"]
[]
[]
[null,"Kein Analysenstart\nwegen Messgasdruck","Messgasdruck\nbei Injektion"]
["Autorun S1 (SS)","> Meldet bereits Druckwarnung während vorheriger S1-Analyse\n> Meldet \"Kein  Ana.start\"\n> GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt quasi stehen bis Druck wieder ok ist","> Aktuell wird S1 gespült\n> Meldet \"Druck bei Inj.\", macht Analyse voll fertig und markiert diese als fehlerhaft\n> GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt quasi stehen bis Druck wieder ok ist"]
["Autorun S1 (MS)","> Meldet bereits Druckwarnung während vorheriger S2-Analyse\n> Meldet \"Kein  Ana.start\" nach Wechsel auf S1\n> GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt Druck nok prüft er den Druck auf S2\n> Wenn Druck auf S2 ok ist, macht er hier weiter\n> Misst so am Ende nur noch S2 bis S1 Druck wieder ok ist","> Aktuell wird S1 gespült\n> Meldet \"Druck bei Inj.\", macht Analyse voll fertig und markiert diese als fehlerhaft\n> GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt Druck nok prüft er den Druck auf S2\n> Wenn Druck auf S2 ok ist, macht er hier weiter\n> Misst so am Ende nur noch S2 bis S1 Druck wieder ok ist"]
["Kal. (1/2)","Während S1 wird Kal gespült und dann Warnung angezeigt\nSchaltet dann um auf Kal und gibt zus. Alarm aus\nGC bleibt quasi stehen, misst immer wieder Kal-Druck und versucht Kal zu starten\nDEI wird nicht gesetzt!\nWenn Druck ok wird normal weiter gemacht und die Kal gemacht","Während Spülen von 1/2 wird Warnung angezeigt\nBei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben \nDEI wird auf REV gesetzt\nAnalyse 1/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert\nWenn anschließend der Druck immer noch NOK wird weiterer Alarm ausgegeben und  die Kal gestoppt\nDEI wird wird zurückgesetzt, auch der Kal-Zähler wird zurückgesetzt und der GC bleibt quasi stehen. \nWenn Druck ok wird die Kal neu gestartet aber \"Messgaddruck bei Inj\" bleibt erstmal bis das Spülen vorbei ist. Anschließend wird auch dieser Alarm zurückgesetzt."]
["Kal. (2/2)","Während 1/2 wird 2/2 Kal gespült und dann Warnung angezeigt\nSchaltet dann um auf 2/2 Kal und gibt Alarm aus\nKal-Zähler wird zurückgesetzt \nDEI wird zurückgesetzt!\nGC bleibt quasi stehen, misst immer wieder Kal-Druck und versucht Kal zu starten\nWenn Druck ok wird normal weiter gemacht und die Kal startet erneut\nDEI wird wieder auf REV gesetzt und alle Meldungen bez. Druck quittiert","Während Spülen von 2/2 wird Warnung angezeigt\nBei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben \nDIE steht bereits auf REV\nSchaltet Ventil auf S1 (normaler weiterer Verlauf)\nAnalyse 2/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert\nDEI wird zurückgesetzt\nWenn anschließend der Druck immer noch NOK, wird auf KAL-Ventil geschaltet und eine SKIP-Analyse auf S1-Gas gemacht und Alarme quittiert\nNach Spülen von S1 wird wieder KAL-Ventil geschalten und Druckwarnung wird ausgegeben\nDie Skip wird fertig gemacht\nBeim Versuch dann die Kal zu starten wird Alarm \"Kein Start wegen Druck\" ausgegeben und der GC bleibt quasi stehen bis der Druck wieder ok ist.\nDEI ist nicht gesetzt"]
["Ref. (1/2)","Während S1 wird Ref gespült und dann Warnung angezeigt\nSchaltet dann um auf Ref und gibt zus. Alarm aus.\nSchaltet dann S1-Ventil und geht auf SKIP.\nDIE wurde nicht gesetzt.\nWenn Druck auf S1 ok, wird S1 gemessen und normal AUTORUN weiter gemacht.","Während Spülen von 1/2 wird Warnung angezeigt\nBei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben \nDEI wird auf REV gesetzt\nAnalyse 1/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert\nWenn anschließend der Druck immer noch NOK wird weiterer Alarm ausgegeben und  Ref gestoppt\nDEI wird wird zurückgesetzt, auch der Ref-Zähler wird zurückgesetzt\nSchaltet dann S1-Ventil und geht auf SKIP.\nWenn Druck auf S1 ok, wird S1 gemessen und normal AUTORUN weiter gemacht."]
["Ref. (2/2)","Während 1/2 wird 2/2 Ref gespült und dann Warnung angezeigt\nSchaltet dann um auf 2/2 Ref und gibt Alarm aus\nRef-Zähler wird zurückgesetzt \nDEI wird zurückgesetzt!\nGC schaltet auf S1-Ventil und geht auf SKIP.\nWenn Druck auf S1 ok, wird S1 gemessen und normal AUTORUN weiter gemacht.","Während Spülen von 2/2 wird Warnung angezeigt\nBei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben \nDIE steht bereits auf REV\nSchaltet Ventil auf S1 (normaler weiterer Verlauf)\nAnalyse 2/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert\nDEI wird zurückgesetzt\nSchaltet dann S1-Ventil und macht normal mit AUTORUN weiter"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}