## Tabelle1
Test: Verhalten bei Druckfehlern
2015-07-15
| Kein Analysenstart wegen Messgasdruck | Messgasdruck bei Injektion
Autorun S1 (SS) | > Meldet bereits Druckwarnung während vorheriger S1-Analyse > Meldet "Kein Ana.start" > GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt quasi stehen bis Druck wieder ok ist | > Aktuell wird S1 gespült > Meldet "Druck bei Inj.", macht Analyse voll fertig und markiert diese als fehlerhaft > GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt quasi stehen bis Druck wieder ok ist
Autorun S1 (MS) | > Meldet bereits Druckwarnung während vorheriger S2-Analyse > Meldet "Kein Ana.start" nach Wechsel auf S1 > GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt Druck nok prüft er den Druck auf S2 > Wenn Druck auf S2 ok ist, macht er hier weiter > Misst so am Ende nur noch S2 bis S1 Druck wieder ok ist | > Aktuell wird S1 gespült > Meldet "Druck bei Inj.", macht Analyse voll fertig und markiert diese als fehlerhaft > GC prüft weiterhin Druck auf S1 und bleibt Druck nok prüft er den Druck auf S2 > Wenn Druck auf S2 ok ist, macht er hier weiter > Misst so am Ende nur noch S2 bis S1 Druck wieder ok ist
Kal. (1/2) | Während S1 wird Kal gespült und dann Warnung angezeigt Schaltet dann um auf Kal und gibt zus. Alarm aus GC bleibt quasi stehen, misst immer wieder Kal-Druck und versucht Kal zu starten DEI wird nicht gesetzt! Wenn Druck ok wird normal weiter gemacht und die Kal gemacht | Während Spülen von 1/2 wird Warnung angezeigt Bei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben DEI wird auf REV gesetzt Analyse 1/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert Wenn anschließend der Druck immer noch NOK wird weiterer Alarm ausgegeben und die Kal gestoppt DEI wird wird zurückgesetzt, auch der Kal-Zähler wird zurückgesetzt und der GC bleibt quasi stehen. Wenn Druck ok wird die Kal neu gestartet aber "Messgaddruck bei Inj" bleibt erstmal bis das Spülen vorbei ist. Anschließend wird auch dieser Alarm zurückgesetzt.
Kal. (2/2) | Während 1/2 wird 2/2 Kal gespült und dann Warnung angezeigt Schaltet dann um auf 2/2 Kal und gibt Alarm aus Kal-Zähler wird zurückgesetzt DEI wird zurückgesetzt! GC bleibt quasi stehen, misst immer wieder Kal-Druck und versucht Kal zu starten Wenn Druck ok wird normal weiter gemacht und die Kal startet erneut DEI wird wieder auf REV gesetzt und alle Meldungen bez. Druck quittiert | Während Spülen von 2/2 wird Warnung angezeigt Bei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben DIE steht bereits auf REV Schaltet Ventil auf S1 (normaler weiterer Verlauf) Analyse 2/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert DEI wird zurückgesetzt Wenn anschließend der Druck immer noch NOK, wird auf KAL-Ventil geschaltet und eine SKIP-Analyse auf S1-Gas gemacht und Alarme quittiert Nach Spülen von S1 wird wieder KAL-Ventil geschalten und Druckwarnung wird ausgegeben Die Skip wird fertig gemacht Beim Versuch dann die Kal zu starten wird Alarm "Kein Start wegen Druck" ausgegeben und der GC bleibt quasi stehen bis der Druck wieder ok ist. DEI ist nicht gesetzt
Ref. (1/2) | Während S1 wird Ref gespült und dann Warnung angezeigt Schaltet dann um auf Ref und gibt zus. Alarm aus. Schaltet dann S1-Ventil und geht auf SKIP. DIE wurde nicht gesetzt. Wenn Druck auf S1 ok, wird S1 gemessen und normal AUTORUN weiter gemacht. | Während Spülen von 1/2 wird Warnung angezeigt Bei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben DEI wird auf REV gesetzt Analyse 1/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert Wenn anschließend der Druck immer noch NOK wird weiterer Alarm ausgegeben und Ref gestoppt DEI wird wird zurückgesetzt, auch der Ref-Zähler wird zurückgesetzt Schaltet dann S1-Ventil und geht auf SKIP. Wenn Druck auf S1 ok, wird S1 gemessen und normal AUTORUN weiter gemacht.
Ref. (2/2) | Während 1/2 wird 2/2 Ref gespült und dann Warnung angezeigt Schaltet dann um auf 2/2 Ref und gibt Alarm aus Ref-Zähler wird zurückgesetzt DEI wird zurückgesetzt! GC schaltet auf S1-Ventil und geht auf SKIP. Wenn Druck auf S1 ok, wird S1 gemessen und normal AUTORUN weiter gemacht. | Während Spülen von 2/2 wird Warnung angezeigt Bei Injektion wird zusätzlich Alarm ausgegeben DIE steht bereits auf REV Schaltet Ventil auf S1 (normaler weiterer Verlauf) Analyse 2/2 wird fertig gemacht und als fehlerhaft markiert DEI wird zurückgesetzt Schaltet dann S1-Ventil und macht normal mit AUTORUN weiter