## Test Kommunikationsabbruch
Test Kommunikationsabbruch
Verhalten ist bei jedem Spülen, unabhängig vom Modus, identisch.
Verhalten ist bei jedem Messen, unabhängig vom Modus, identisch.
Akt. Zustand | Art Kommunikationsabbruch | Reaktion des Controllers | Ergebnis | Wiederverbinden | Ergebnis
STOP | Kabel getrennt | Nach ~ 8 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - WARN: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ |  | - Nach ~ 8 Sek. Verbindung wieder da - Modus STOP bleibt
SKIP (Spülen) | Kabel getrennt | Nach Spülzeit + ~ 5 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu
SKIP (Messen) | Kabel getrennt | Nach ~3 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu
BCAL (Spülen) RCAL (Spülen) | Kabel getrennt | Nach Spülzeit + ~ 5 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu
BCAL (Messen) RCAL (Messen) | Kabel getrennt | Nach ~3 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu
AUTORUN (Spülen) | Kabel getrennt | Nach Spülzeit + ~ 5 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu
AUTORUN (Messen) | Kabel getrennt | Nach ~3 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu
REF-GAS (Spülen) | Kabel getrennt | Nach Spülzeit + ~ 5 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu
REF-GAS (Messen) | Kabel getrennt | Nach ~3 Sek.: - "Nicht verbunden" - "INITIALIZING" - ALARM: MW - Timeout - Unbeantw. Anfrage ++ - Zeiten bleiben stehen |  | - Verbindung wird sofort erkannt - Analyse startet neu