## PGC1
1. Ereignis:
Timeout PGC1:
25.09. 08:04 Uhr: GC S1 deaktiviert
25.09. 08:39 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet GBH-Timeout
25.09. 09:00 Uhr: GC S1 wieder aktiviert
25.09. 09:06 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Ok
Logbuch PGC 1
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 08:05 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 08:05 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 09:00 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 09:00 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 09:08 | +00800: Eichschloß offen
Logbuch Umwerter ERZ2000
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 08:39 | +05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 08:39 | +05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 08:39 | +05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 08:39 | +05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 08:39 | +05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 08:39 | +05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:06 | -05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 09:06 | -05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:06 | -05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:06 | -05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:06 | -05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:06 | -05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
2. Ereignis:
Interne Kal. nicht erfolgreich:
25.09. 13:52 Uhr: GC auf RCAL gestellt
25.09. 13:58 Uhr: GC Methan-Grenzwert verstellt und an GW geschickt
25.09. : GC stoppt nach zwei fehlerhaften Kalibrierungen
25.09. 14:24 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Timeout
25.09. 14:27 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Timeout
25.09. 14:33 Uhr: GC Methan-Grenzwert wieder zurückgestellt und an GW geschickt
25.09. 14:34 Uhr: GC auf AUTORUN gestellt
25.09. 14:49 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Ok
25.09. 14:52 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Ok
Logbuch PGC1
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 13:52 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 13:52 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 13:58 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 13:58 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 13:58 | -07720: <unbekannt>
2015-09-25 13:58 | +07720: <unbekannt>
2015-09-25 13:58 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 14:00 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:03 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:07 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:07 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:10 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:13 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:16 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:19 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:19 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:34 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 14:34 | -07720: <unbekannt>
2015-09-25 14:34 | +07720: <unbekannt>
2015-09-25 14:34 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 14:34 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 14:34 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 14:37 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:46 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
Logbuch Umwerter1
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 14:27 | +05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 14:27 | +05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:27 | +05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:27 | +05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:27 | +05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:27 | +05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:52 | -05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 14:52 | -05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:52 | -05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:52 | -05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:52 | -05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:52 | -05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
3. Ereignis
Uhrzeit Korrektur:
25.09. 15:14 Uhr: GC auf STOP gestellt, damit bei Uhrzeitverstellung die Archive nicht durcheinander kommen
25.09. 15:24 Uhr: Uhrzeit GC manuell um 10 min. in Zukunft verstellt
25.09. 15:36 Uhr: Uhrzeit GC wurde per DSfG wieder korrigiert (nicht 15:35, da ich den Eichschalter schon wieder zu hatte und die Synchronisation dann nur 1x pro Tag durchgeführt wird ...)
25.09. 15:26 Uhr: Uhrzeit GW manuell um 10 min. in Vergangenheit verstellt
25.09. 15:18 Uhr: Uhrzeit GW wurde per DSfG wieder korrigiert (nicht 15:17, da ich den TimeSyncModus noch auf MANUELL hatte und nicht auf DSfG ...)
25.09. 15:28 Uhr: GC wieder auf AUTORUN gestellt
Logbuch PGC1
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 15:14 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:15 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:24 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:24 | +00810: Zeitverstellung: Zeit alt
2015-09-25 15:27 | +00811: Zeitverstellung: Zeit neu
2015-09-25 15:27 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:29 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:29 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:34 | +00811: Zeitverstellung: Zeit neu
2015-09-25 15:34 | -00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:36 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:36 | +00810: Zeitverstellung: Zeit alt
2015-09-26 | +00811: Zeitverstellung: Zeit neu
2015-09-26 00:01 | +00810: Zeitverstellung: Zeit alt
2015-09-27 | +00811: Zeitverstellung: Zeit neu
2015-09-27 00:01 | +00810: Zeitverstellung: Zeit alt
Logbuch Umwerter1
Kein Eintrag

## PGC2
1. Ereignis
Timeout PGC2:
25.09. 09:08 Uhr: GC S2 deaktiviert
25.09. 09:39 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet GBH-Timeout
25.09. 09:55 Uhr: GC S2 wieder aktiviert
25.09. 10:03 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Ok
Logbuch PGC2:
Kein Eintrag für den Zeitraum
Logbuch Umwerter ERZ2000 NG
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 09:39 | +05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 09:39 | +05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:39 | +05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:39 | +05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:39 | +05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 09:39 | +05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 10:04 | -05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 10:04 | -05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 10:04 | -05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 10:04 | -05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 10:04 | -05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 10:04 | -05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
2. Ereignis
Interne Kal. nicht erfolgreich:
25.09. 13:52 Uhr: GC auf RCAL gestellt
25.09. 13:58 Uhr: GC Methan-Grenzwert verstellt und an GW geschickt
25.09. : GC stoppt nach zwei fehlerhaften Kalibrierungen
25.09. 14:24 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Timeout
25.09. 14:27 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Timeout
25.09. 14:33 Uhr: GC Methan-Grenzwert wieder zurückgestellt und an GW geschickt
25.09. 14:34 Uhr: GC auf AUTORUN gestellt
25.09. 14:49 Uhr: ERZ2000NG (.28) meldet Ok
25.09. 14:52 Uhr: ERZ2000 (.101) meldet Ok
Logbuch PGC2
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 13:58 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 13:58 | +07721: <unbekannt>
2015-09-25 13:58 | -07721: <unbekannt>
2015-09-25 14:00 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:03 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:07 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:07 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:10 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:13 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:16 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:19 | +07031: ERR_SDCARD_BVARS (Text fehlt!)
2015-09-25 14:19 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:34 | +07721: <unbekannt>
2015-09-25 14:34 | -07721: <unbekannt>
2015-09-25 14:37 | +00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
2015-09-25 14:46 | -00760: Gasbeschaffenheitsmeßgerät kalibriert
Logbuch Umwerter ERZ2000 NG
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 14:25 | +05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 14:25 | +05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:25 | +05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:25 | +05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:25 | +05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:25 | +05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:49 | -05002: fehlerhafte Betriebsdichteberechnung
2015-09-25 14:49 | -05046: Normdichteaufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:49 | -05049: N2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:49 | -05050: H2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:49 | -05048: CO2-Aufnehmer erzählt nichts mehr
2015-09-25 14:49 | -05045: Brennwertaufnehmer erzählt nichts mehr
3.Ereignis
Uhrzeit Korrektur:
25.09. 15:14 Uhr: GC auf STOP gestellt, damit bei Uhrzeitverstellung die Archive nicht durcheinander kommen
25.09. 15:24 Uhr: Uhrzeit GC manuell um 10 min. in Zukunft verstellt
25.09. 15:36 Uhr: Uhrzeit GC wurde per DSfG wieder korrigiert (nicht 15:35, da ich den Eichschalter schon wieder zu hatte und die Synchronisation dann nur 1x pro Tag durchgeführt wird ...)
25.09. 15:26 Uhr: Uhrzeit GW manuell um 10 min. in Vergangenheit verstellt
25.09. 15:18 Uhr: Uhrzeit GW wurde per DSfG wieder korrigiert (nicht 15:17, da ich den TimeSyncModus noch auf MANUELL hatte und nicht auf DSfG ...)
25.09. 15:28 Uhr: GC wieder auf AUTORUN gestellt
Logbuch PGC2
Zeitstempel | Wert
2015-09-25 15:17 | +00811: Zeitverstellung: Zeit neu
2015-09-25 15:18 | +00810: Zeitverstellung: Zeit alt
2015-09-25 15:27 | +00800: Eichschloß offen
2015-09-25 15:27 | +00810: Zeitverstellung: Zeit alt
2015-09-25 15:29 | +00811: Zeitverstellung: Zeit neu
2015-09-25 15:29 | -00800: Eichschloß offen
Logbuch Umwerter ERZ2000 NG
Kein Eintrag

## HSN HSG PGC1
Vergleich HSN PGC1 mit HSG Umwerter A ERZ2000
Zeitstempel | HSN | Status | Q | Status2 | VN | Status3 | HSG | Abw. Kwh/m³ | Abw. %
2015-09-29 06:00 | 11.3117 | 0 | 25160 | 0 | 2223 | 0 | 11.318 | -0.0063187 | -0.05586
2015-09-29 05:00 | 11.2721 | 0 | 25015 | 0 | 2220 | 0 | 11.268 | 0.004132 | 0.036657
2015-09-29 04:00 | 11.3824 | 0 | 25368 | 0 | 2227 | 0 | 11.3911 | -0.0087091 | -0.076514
2015-09-29 03:00 | 11.2895 | 0 | 25062 | 0 | 2221 | 0 | 11.2841 | 0.0054037 | 0.047865
2015-09-29 02:00 | 11.414 | 0 | 25432 | 0 | 2229 | 0 | 11.4096 | 0.0043593 | 0.038193
2015-09-29 01:00 | 11.3426 | 0 | 25251 | 0 | 2224 | 0 | 11.3539 | -0.011257 | -0.099244
2015-09-29 | 11.3071 | 0 | 25112 | 0 | 2222 | 0 | 11.3015 | 0.0055198 | 0.048818
2015-09-28 23:00 | 11.2964 | 0 | 25104 | 0 | 2222 | 0 | 11.2979 | -0.0015198 | -0.013454
2015-09-28 22:00 | 11.3349 | 0 | 25230 | 0 | 2224 | 0 | 11.3444 | -0.0095045 | -0.083851
2015-09-28 21:00 | 11.2876 | 0 | 25064 | 0 | 2221 | 0 | 11.285 | 0.0025532 | 0.02262
2015-09-28 20:00 | 11.3085 | 0 | 25082 | 0 | 2221 | 0 | 11.2931 | 0.015369 | 0.1359
2015-09-28 19:00 | 11.2977 | 0 | 25107 | 0 | 2222 | 0 | 11.2993 | -0.0015799 | -0.013985
2015-09-28 18:00 | 11.2788 | 0 | 25061 | 0 | 2221 | 0 | 11.2837 | -0.004846 | -0.042966
2015-09-28 17:00 | 11.2794 | 0 | 25046 | 0 | 2220 | 0 | 11.282 | -0.002632 | -0.023335
2015-09-28 16:00 | 11.2494 | 0 | 24954 | 0 | 2218 | 0 | 11.2507 | -0.0013163 | -0.011701
2015-09-28 15:00 | 11.3507 | 0 | 25258 | 0 | 2225 | 0 | 11.3519 | -0.0012101 | -0.010661
2015-09-28 14:00 | 11.3643 | 0 | 25277 | 0 | 2225 | 0 | 11.3604 | 0.0038706 | 0.034059
2015-09-28 13:00 | 11.3441 | 0 | 25252 | 0 | 2225 | 0 | 11.3492 | -0.0050735 | -0.044723
2015-09-28 12:00 | 11.2768 | 0 | 25019 | 0 | 2220 | 0 | 11.2698 | 0.0070002 | 0.062076
2015-09-28 11:00 | 11.3437 | 0 | 25252 | 0 | 2225 | 0 | 11.3492 | -0.0055435 | -0.048869
2015-09-28 10:00 | 11.2585 | 0 | 24995 | 0 | 2219 | 0 | 11.2641 | -0.0055629 | -0.049411
2015-09-28 09:00 | 11.3486 | 0 | 25225 | 0 | 2225 | 0 | 11.3371 | 0.011521 | 0.10152
2015-09-28 08:00 | 11.2341 | 0 | 24927 | 0 | 2218 | 0 | 11.2385 | -0.0043832 | -0.039016
2015-09-28 07:00 | 11.3176 | 0 | 25163 | 0 | 2223 | 0 | 11.3194 | -0.0018082 | -0.015977
2015-09-28 06:00 | 11.2358 | 0 | 24926 | 0 | 2219 | 0 | 11.233 | 0.0027822 | 0.024762
2015-09-28 05:00 | 11.2915 | 0 | 25082 | 0 | 2221 | 0 | 11.2931 | -0.0016412 | -0.014535
2015-09-28 04:00 | 11.3886 | 0 | 25402 | 0 | 2228 | 0 | 11.4013 | -0.012697 | -0.11149
2015-09-28 03:00 | 11.2363 | 0 | 24938 | 0 | 2219 | 0 | 11.2384 | -0.0020657 | -0.018384
2015-09-28 02:00 | 11.3463 | 0 | 25293 | 0 | 2225 | 0 | 11.3676 | -0.02135 | -0.18817
2015-09-28 01:00 | 11.358 | 0 | 25204 | 0 | 2224 | 0 | 11.3327 | 0.025246 | 0.22228
2015-09-28 | 11.358 | 0 | 25302 | 0 | 2226 | 0 | 11.3666 | -0.0085768 | -0.075513
2015-09-27 23:00 | 11.2797 | 0 | 25039 | 0 | 2221 | 0 | 11.2738 | 0.0059494 | 0.052745
2015-09-27 22:00 | 11.357 | 0 | 25304 | 0 | 2225 | 0 | 11.3726 | -0.015604 | -0.1374
2015-09-27 21:00 | 11.3162 | 0 | 25105 | 0 | 2222 | 0 | 11.2984 | 0.01777 | 0.15703
2015-09-27 20:00 | 11.304 | 0 | 25067 | 0 | 2221 | 0 | 11.2864 | 0.017643 | 0.15607
2015-09-27 19:00 | 11.3452 | 0 | 25273 | 0 | 2225 | 0 | 11.3587 | -0.013432 | -0.11839
2015-09-27 18:00 | 11.2728 | 0 | 25059 | 0 | 2221 | 0 | 11.2828 | -0.0099855 | -0.088581
2015-09-27 17:00 | 11.305 | 0 | 25133 | 0 | 2222 | 0 | 11.311 | -0.0060111 | -0.053172
2015-09-27 16:00 | 11.3603 | 0 | 25235 | 0 | 2225 | 0 | 11.3416 | 0.018757 | 0.16511
2015-09-27 15:00 | 11.286 | 0 | 25079 | 0 | 2221 | 0 | 11.2918 | -0.0057605 | -0.051041
2015-09-27 14:00 | 11.3399 | 0 | 25224 | 0 | 2224 | 0 | 11.3417 | -0.0018466 | -0.016284
2015-09-27 13:00 | 11.4337 | 0 | 25492 | 0 | 2230 | 0 | 11.4314 | 0.0023099 | 0.020202
2015-09-27 12:00 | 11.3214 | 0 | 25169 | 0 | 2223 | 0 | 11.3221 | -0.00073727 | -0.0065122
2015-09-27 11:00 | 11.2384 | 0 | 24927 | 0 | 2218 | 0 | 11.2385 | -6.3156e-05 | -0.00056196
2015-09-27 10:00 | 11.299 | 0 | 25128 | 0 | 2223 | 0 | 11.3036 | -0.0046437 | -0.041099
2015-09-27 09:00 | 11.3947 | 0 | 25367 | 0 | 2227 | 0 | 11.3907 | 0.0040399 | 0.035454
2015-09-27 08:00 | 11.2826 | 0 | 25077 | 0 | 2222 | 0 | 11.2858 | -0.0032186 | -0.028527
2015-09-27 07:00 | 11.2903 | 9 | 24974 | 0 | 2219 | 0 | 11.2546 | 0.035711 | 0.3163
2015-09-27 06:00 | 11.284 | 0 | 25085 | 0 | 2222 | 0 | 11.2894 | -0.0054289 | -0.048112
2015-09-27 05:00 | 11.2538 | 0 | 24971 | 0 | 2220 | 0 | 11.2482 | 0.0056218 | 0.049955
2015-09-27 04:00 | 11.2345 | 0 | 24940 | 0 | 2219 | 0 | 11.2393 | -0.004767 | -0.042432
2015-09-27 03:00 | 11.3294 | 0 | 25201 | 0 | 2224 | 0 | 11.3314 | -0.0020049 | -0.017696
2015-09-27 02:00 | 11.294 | 0 | 25096 | 0 | 2223 | 0 | 11.2892 | 0.0047312 | 0.041892
2015-09-27 01:00 | 11.3219 | 0 | 25184 | 0 | 2224 | 0 | 11.3237 | -0.001811 | -0.015996
2015-09-27 | 11.3688 | 0 | 25342 | 0 | 2227 | 0 | 11.3794 | -0.010684 | -0.093979
2015-09-26 23:00 | 11.2938 | 0 | 25099 | 0 | 2222 | 0 | 11.2957 | -0.0019096 | -0.016908
2015-09-26 22:00 | 11.3189 | 0 | 25169 | 0 | 2224 | 0 | 11.317 | 0.0018636 | 0.016465
2015-09-26 21:00 | 11.246 | 0 | 24959 | 0 | 2219 | 0 | 11.2479 | -0.0018994 | -0.01689
2015-09-26 20:00 | 11.3148 | 0 | 25157 | 0 | 2224 | 0 | 11.3116 | 0.0032093 | 0.028364
2015-09-26 19:00 | 11.3153 | 0 | 25157 | 0 | 2223 | 0 | 11.3167 | -0.0013892 | -0.012277
2015-09-26 18:00 | 11.302 | 0 | 25120 | 0 | 2223 | 0 | 11.3 | 0.001995 | 0.017652
2015-09-26 17:00 | 11.2728 | 0 | 25034 | 0 | 2220 | 0 | 11.2766 | -0.0037866 | -0.03359
2015-09-26 16:00 | 11.2149 | 0 | 24870 | 0 | 2218 | 0 | 11.2128 | 0.0020857 | 0.018597
2015-09-26 15:00 | 11.3199 | 0 | 25172 | 0 | 2223 | 0 | 11.3234 | -0.0035068 | -0.030979
2015-09-26 14:00 | 11.2634 | 0 | 25008 | 0 | 2221 | 0 | 11.2598 | 0.0036271 | 0.032203
2015-09-26 13:00 | 11.2601 | 0 | 25001 | 0 | 2220 | 0 | 11.2617 | -0.0016317 | -0.014491
2015-09-26 12:00 | 11.2164 | 0 | 24877 | 0 | 2218 | 0 | 11.216 | 0.00039968 | 0.0035633
2015-09-26 11:00 | 11.2363 | 0 | 24934 | 0 | 2219 | 0 | 11.2366 | -0.00029306 | -0.0026082
2015-09-26 10:00 | 11.2433 | 0 | 24957 | 0 | 2219 | 0 | 11.247 | -0.0036881 | -0.032803
2015-09-26 09:00 | 11.3179 | 0 | 25162 | 0 | 2224 | 0 | 11.3138 | 0.0040711 | 0.03597
2015-09-26 08:00 | 11.3129 | 0 | 25146 | 0 | 2223 | 0 | 11.3117 | 0.0011591 | 0.010246
2015-09-26 07:00 | 11.3087 | 0 | 25142 | 0 | 2223 | 0 | 11.3099 | -0.0012315 | -0.01089
2015-09-26 06:00 | 11.2737 | 0 | 25056 | 0 | 2221 | 0 | 11.2814 | -0.0077348 | -0.068609
2015-09-26 05:00 | 11.3182 | 0 | 25157 | 0 | 2224 | 0 | 11.3116 | 0.0065993 | 0.058307
2015-09-26 04:00 | 11.2074 | 0 | 24854 | 0 | 2217 | 0 | 11.2106 | -0.003285 | -0.029311
2015-09-26 03:00 | 11.2583 | 0 | 24984 | 0 | 2220 | 0 | 11.2541 | 0.0042559 | 0.037803
2015-09-26 02:00 | 11.2908 | 0 | 25088 | 0 | 2222 | 0 | 11.2907 | 4.0927e-05 | 0.00036248
2015-09-26 01:00 | 11.2561 | 0 | 25032 | 0 | 2221 | 0 | 11.2706 | -0.014499 | -0.12881
2015-09-26 | 11.2444 | 0 | 24929 | 0 | 2219 | 0 | 11.2343 | 0.01002 | 0.089113
2015-09-25 23:00 | 11.2779 | 0 | 25046 | 0 | 2221 | 0 | 11.2769 | 0.0010277 | 0.0091125
2015-09-25 22:00 | 11.3152 | 0 | 25171 | 0 | 2224 | 0 | 11.3179 | -0.0026757 | -0.023647
2015-09-25 21:00 | 11.2188 | 0 | 24855 | 0 | 2217 | 0 | 11.2111 | 0.0076939 | 0.068581
2015-09-25 20:00 | 11.2721 | 0 | 25055 | 0 | 2222 | 0 | 11.2759 | -0.0037276 | -0.033069
2015-09-25 19:00 | 11.2843 | 0 | 25067 | 0 | 2221 | 0 | 11.2864 | -0.0020575 | -0.018233
2015-09-25 18:00 | 11.2018 | 0 | 24809 | 0 | 2217 | 0 | 11.1903 | 0.011473 | 0.10242
2015-09-25 17:00 | 11.2751 | 0 | 25079 | 0 | 2221 | 0 | 11.2918 | -0.01667 | -0.14785
2015-09-25 16:00 | 11.3651 | 0 | 25361 | 0 | 2228 | 0 | 11.3829 | -0.017755 | -0.15622
2015-09-25 15:00 | 11.3482 | 2 | 23599 | 2 | 2216 | 2 | 10.6494 | 0.69886 | 6.1583
2015-09-25 14:00 | 11.3314 | 2 | 24997 | 0 | 2219 | 0 | 11.265 | 0.066376 | 0.58577
2015-09-25 13:00 | 11.3145 | 2 | 23765 | 2 | 2216 | 2 | 10.7243 | 0.59021 | 5.2164
2015-09-25 12:00 | 11.2976 | 2 | 24290 | 2 | 2214 | 2 | 10.9711 | 0.32653 | 2.8902
2015-09-25 11:00 | 11.2807 | 0 | 25060 | 0 | 2221 | 0 | 11.2832 | -0.0024558 | -0.02177
2015-09-25 10:00 | 11.5045 | 0 | 25171 | 2 | 2225 | 2 | 11.3128 | 0.19172 | 1.6665
2015-09-25 09:00 | 11.1857 | 0 | 168220 | 2 | 14441733 | 2
2015-09-25 08:00 | 11.228 | 0 | 24937 | 0 | 2219 | 0
2015-09-25 07:00 | 11.1554 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
2015-09-25 06:00 | 11.2494 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6

## HSN HSG PGC2
Vergleich HSN PGC2 mit HSG vom Umwerter B ERZ 2000-NG
Zeitstempel | Nr. | HSN | Status | Q | Status2 | VN | Status3 | HSG | Abw. Kwh/m³ | Abw. %
2015-09-29 06:00 | 0 | 10.5626 | 0 | 23247 | 0 | 2201 | 0 | 10.562 | -0.0085173 | -0.080636
2015-09-29 05:00 | 0 | 10.5535 | 0 | 23257 | 0 | 2202 | 0 | 10.5618 | -0.010762 | -0.10198
2015-09-29 04:00 | 0 | 10.551 | 0 | 23190 | 0 | 2200 | 0 | 10.5409 | 0.037211 | 0.35268
2015-09-29 03:00 | 0 | 10.5781 | 0 | 23292 | 0 | 2202 | 0 | 10.5777 | -0.031717 | -0.29983
2015-09-29 02:00 | 0 | 10.5459 | 0 | 23211 | 0 | 2201 | 0 | 10.5457 | 0.051929 | 0.49241
2015-09-29 01:00 | 0 | 10.5976 | 0 | 23365 | 0 | 2203 | 0 | 10.606 | 0.00047817 | 0.0045121
2015-09-29 | 0 | 10.6065 | 0 | 23365 | 0 | 2204 | 0 | 10.6012 | 0.047 | 0.44313
2015-09-28 23:00 | 0 | 10.6482 | 0 | 23473 | 0 | 2205 | 0 | 10.6454 | -0.14583 | -1.3695
2015-09-28 22:00 | 0 | 10.4995 | 0 | 23083 | 0 | 2199 | 0 | 10.497 | -0.0079241 | -0.075471
2015-09-28 21:00 | 0 | 10.4891 | 0 | 23069 | 0 | 2198 | 0 | 10.4955 | 0.08973 | 0.85545
2015-09-28 20:00 | 0 | 10.5852 | 0 | 23328 | 0 | 2203 | 0 | 10.5892 | 0.056293 | 0.53181
2015-09-28 19:00 | 0 | 10.6455 | 0 | 23487 | 0 | 2206 | 0 | 10.6469 | -0.18771 | -1.7633
2015-09-28 18:00 | 0 | 10.4592 | 0 | 22978 | 0 | 2197 | 0 | 10.4588 | 0.13503 | 1.291
2015-09-28 17:00 | 0 | 10.5938 | 0 | 23341 | 0 | 2203 | 0 | 10.5951 | -0.027628 | -0.26079
2015-09-28 16:00 | 0 | 10.5675 | 0 | 23275 | 0 | 2202 | 0 | 10.5699 | 0.068224 | 0.6456
2015-09-28 15:00 | 0 | 10.6382 | 0 | 23524 | 0 | 2209 | 0 | 10.6492 | -0.021713 | -0.2041
2015-09-28 14:00 | 0 | 10.6274 | 0 | 23361 | 0 | 2204 | 0 | 10.5994 | -0.0069548 | -0.065442
2015-09-28 13:00 | 0 | 10.5924 | 0 | 23407 | 0 | 2204 | 0 | 10.6202 | 0.030934 | 0.29204
2015-09-28 12:00 | 0 | 10.6512 | 0 | 23517 | 0 | 2207 | 0 | 10.6556 | 0.0048989 | 0.045994
2015-09-28 11:00 | 0 | 10.6605 | 0 | 23489 | 0 | 2206 | 0 | 10.6478 | -0.13006 | -1.22
2015-09-28 10:00 | 0 | 10.5177 | 0 | 23171 | 0 | 2199 | 0 | 10.5371 | 0.056728 | 0.53935
2015-09-28 09:00 | 0 | 10.5938 | 0 | 23339 | 0 | 2203 | 0 | 10.5942 | -0.05776 | -0.54522
2015-09-28 08:00 | 0 | 10.5364 | 0 | 23132 | 0 | 2199 | 0 | 10.5193 | 0.063543 | 0.60308
2015-09-28 07:00 | 0 | 10.5829 | 0 | 23301 | 0 | 2202 | 0 | 10.5817 | 0.055766 | 0.52695
2015-09-28 06:00 | 0 | 10.6375 | 0 | 23471 | 0 | 2205 | 0 | 10.6444 | 0.0038856 | 0.036527
2015-09-28 05:00 | 0 | 10.6483 | 0 | 23488 | 0 | 2206 | 0 | 10.6473 | -0.12079 | -1.1343
2015-09-28 04:00 | 0 | 10.5265 | 0 | 23157 | 0 | 2199 | 0 | 10.5307 | 0.077114 | 0.73257
2015-09-28 03:00 | 0 | 10.6078 | 0 | 23370 | 0 | 2204 | 0 | 10.6034 | -0.11193 | -1.0551
2015-09-28 02:00 | 0 | 10.4915 | 0 | 23061 | 0 | 2198 | 0 | 10.4918 | 0.070169 | 0.66882
2015-09-28 01:00 | 0 | 10.562 | 0 | 23230 | 0 | 2200 | 0 | 10.5591 | -0.046821 | -0.4433
2015-09-28 | 0 | 10.5123 | 0 | 23140 | 0 | 2200 | 0 | 10.5182 | 0.065938 | 0.62725
2015-09-27 23:00 | 0 | 10.5841 | 0 | 23298 | 0 | 2202 | 0 | 10.5804 | -0.055311 | -0.52259
2015-09-27 22:00 | 0 | 10.5251 | 0 | 23134 | 0 | 2199 | 0 | 10.5202 | 0.037884 | 0.35994
2015-09-27 21:00 | 0 | 10.5581 | 0 | 23249 | 0 | 2202 | 0 | 10.5581 | -0.032739 | -0.31008
2015-09-27 20:00 | 0 | 10.5254 | 0 | 23175 | 0 | 2200 | 0 | 10.5341 | 0.011169 | 0.10612
2015-09-27 19:00 | 0 | 10.5453 | 0 | 23196 | 0 | 2200 | 0 | 10.5436 | 0.060794 | 0.5765
2015-09-27 18:00 | 0 | 10.6044 | 0 | 23389 | 0 | 2204 | 0 | 10.6121 | -0.035989 | -0.33938
2015-09-27 17:00 | 0 | 10.5761 | 0 | 23266 | 0 | 2202 | 0 | 10.5658 | 0.094251 | 0.89117
2015-09-27 16:00 | 0 | 10.6601 | 0 | 23583 | 0 | 2208 | 0 | 10.6807 | -0.017327 | -0.16254
2015-09-27 15:00 | 0 | 10.6634 | 0 | 23550 | 0 | 2210 | 0 | 10.6561 | -0.043449 | -0.40746
2015-09-27 14:00 | 0 | 10.6127 | 0 | 23381 | 0 | 2204 | 0 | 10.6084 | -0.010699 | -0.10082
2015-09-27 13:00 | 0 | 10.5977 | 0 | 23380 | 0 | 2204 | 0 | 10.608 | -0.15394 | -1.4525
2015-09-27 12:00 | 0 | 10.4541 | 0 | 22899 | 0 | 2195 | 0 | 10.4323 | 0.13101 | 1.2532
2015-09-27 11:00 | 0 | 10.5634 | 0 | 23267 | 0 | 2201 | 0 | 10.5711 | 0.044356 | 0.4199
2015-09-27 10:00 | 0 | 10.6155 | 0 | 23360 | 0 | 2203 | 0 | 10.6037 | -0.10006 | -0.94261
2015-09-27 09:00 | 0 | 10.5037 | 0 | 23157 | 0 | 2199 | 0 | 10.5307 | 0.045674 | 0.43484
2015-09-27 08:00 | 0 | 10.5764 | 0 | 23252 | 0 | 2202 | 0 | 10.5595 | -0.0088314 | -0.083501
2015-09-27 07:00 | 0 | 10.5507 | 9 | 23279 | 0 | 2202 | 0 | 10.5718 | -0.18632 | -1.766
2015-09-27 06:00 | 0 | 10.3854 | 0 | 22752 | 0 | 2192 | 0 | 10.3796 | 0.13211 | 1.2721
2015-09-27 05:00 | 0 | 10.5117 | 0 | 23142 | 0 | 2200 | 0 | 10.5191 | -0.11513 | -1.0953
2015-09-27 04:00 | 0 | 10.404 | 0 | 22819 | 0 | 2194 | 0 | 10.4006 | -0.041458 | -0.39848
2015-09-27 03:00 | 0 | 10.3592 | 0 | 22696 | 0 | 2191 | 0 | 10.3587 | 0.05238 | 0.50564
2015-09-27 02:00 | 0 | 10.4111 | 0 | 22884 | 0 | 2195 | 0 | 10.4255 | -0.0047925 | -0.046033
2015-09-27 01:00 | 0 | 10.4207 | 0 | 22833 | 0 | 2194 | 0 | 10.407 | 0.10449 | 1.0027
2015-09-27 | 0 | 10.5115 | 0 | 23148 | 0 | 2201 | 0 | 10.517 | -0.12198 | -1.1604
2015-09-26 23:00 | 0 | 10.3951 | 0 | 22805 | 0 | 2193 | 0 | 10.399 | 0.061943 | 0.59589
2015-09-26 22:00 | 0 | 10.4609 | 0 | 22962 | 0 | 2197 | 0 | 10.4515 | -0.056605 | -0.54111
2015-09-26 21:00 | 0 | 10.3949 | 0 | 22813 | 0 | 2194 | 0 | 10.3979 | -0.034733 | -0.33414
2015-09-26 20:00 | 0 | 10.3632 | 0 | 22710 | 0 | 2192 | 0 | 10.3604 | 0.016849 | 0.16258
2015-09-26 19:00 | 0 | 10.3773 | 0 | 22746 | 0 | 2192 | 0 | 10.3768 | 0.025335 | 0.24414
2015-09-26 18:00 | 0 | 10.4022 | 0 | 22850 | 0 | 2195 | 0 | 10.41 | -0.015113 | -0.14529
2015-09-26 17:00 | 0 | 10.3949 | 0 | 22779 | 0 | 2193 | 0 | 10.3871 | -0.028181 | -0.2711
2015-09-26 16:00 | 0 | 10.359 | 0 | 22752 | 0 | 2193 | 0 | 10.3748 | 0.093941 | 0.90686
2015-09-26 15:00 | 0 | 10.4688 | 0 | 23044 | 0 | 2201 | 0 | 10.4698 | -0.082686 | -0.78984
2015-09-26 14:00 | 0 | 10.3871 | 0 | 22755 | 0 | 2193 | 0 | 10.3762 | 0.005073 | 0.04884
2015-09-26 13:00 | 0 | 10.3813 | 0 | 22769 | 0 | 2193 | 0 | 10.3826 | 0.035359 | 0.3406
2015-09-26 12:00 | 0 | 10.4179 | 0 | 22848 | 0 | 2194 | 0 | 10.4139 | -0.035786 | -0.3435
2015-09-26 11:00 | 0 | 10.3781 | 0 | 22764 | 0 | 2193 | 0 | 10.3803 | 0.006889 | 0.066381
2015-09-26 10:00 | 0 | 10.3872 | 0 | 22762 | 0 | 2192 | 0 | 10.3841 | 0.010316 | 0.099314
2015-09-26 09:00 | 0 | 10.3944 | 0 | 22821 | 0 | 2194 | 0 | 10.4015 | 0.08936 | 0.85969
2015-09-26 08:00 | 0 | 10.4909 | 0 | 23051 | 0 | 2198 | 0 | 10.4873 | -0.033311 | -0.31752
2015-09-26 07:00 | 0 | 10.454 | 0 | 22948 | 0 | 2196 | 0 | 10.4499 | 0.010861 | 0.10389
2015-09-26 06:00 | 0 | 10.4608 | 0 | 23003 | 0 | 2197 | 0 | 10.4702 | -0.052797 | -0.50471
2015-09-26 05:00 | 0 | 10.4174 | 0 | 22875 | 0 | 2195 | 0 | 10.4214 | -0.042392 | -0.40694
2015-09-26 04:00 | 0 | 10.379 | 0 | 22764 | 0 | 2193 | 0 | 10.3803 | 0.005419 | 0.052212
2015-09-26 03:00 | 0 | 10.3857 | 0 | 22809 | 0 | 2193 | 0 | 10.4008 | 0.012789 | 0.12314
2015-09-26 02:00 | 0 | 10.4136 | 0 | 22765 | 0 | 2193 | 0 | 10.3808 | 0.022473 | 0.2158
2015-09-26 01:00 | 0 | 10.4032 | 0 | 22860 | 0 | 2195 | 0 | 10.4146 | 0.056071 | 0.53898
2015-09-26 | 0 | 10.4706 | 0 | 23008 | 0 | 2197 | 0 | 10.4725 | -0.079172 | -0.75614
2015-09-25 23:00 | 0 | 10.3933 | 0 | 22798 | 0 | 2194 | 0 | 10.3911 | 0.039313 | 0.37826
2015-09-25 22:00 | 0 | 10.4304 | 0 | 22900 | 0 | 2195 | 0 | 10.4328 | -0.072192 | -0.69213
2015-09-25 21:00 | 0 | 10.3606 | 0 | 22707 | 0 | 2192 | 0 | 10.359 | 0.071117 | 0.68642
2015-09-25 20:00 | 0 | 10.4301 | 0 | 22899 | 0 | 2195 | 0 | 10.4323 | -0.048456 | -0.46458
2015-09-25 19:00 | 0 | 10.3839 | 0 | 22774 | 0 | 2193 | 0 | 10.3849 | -0.015101 | -0.14543
2015-09-25 18:00 | 0 | 10.3698 | 0 | 22729 | 0 | 2192 | 0 | 10.3691 | 0.067281 | 0.64882
2015-09-25 17:00 | 0 | 10.4363 | 0 | 22908 | 0 | 2196 | 0 | 10.4317 | -0.045164 | -0.43276
2015-09-25 16:00 | 0 | 10.3865 | 0 | 22804 | 0 | 2194 | 0 | 10.3938 | -0.015223 | -0.14657
2015-09-25 15:00 | 0 | 10.3786 | 2 | 22595 | 2 | 2193 | 2 | 10.3032 | 0.067388 | 0.6493
2015-09-25 14:00 | 0 | 10.3706 | 2 | 21891 | 2 | 2178 | 2 | 10.051 | 0.31171 | 3.0057
2015-09-25 13:00 | 0 | 10.3627 | 2 | 21498 | 2 | 2170 | 2 | 9.9069 | 0.44781 | 4.3214
2015-09-25 12:00 | 0 | 10.3547 | 2 | 22501 | 2 | 2188 | 2 | 10.2838 | 0.062949 | 0.60793
2015-09-25 11:00 | 0 | 10.3468 | 0 | 22596 | 2 | 2189 | 2 | 10.3225 | -0.2488 | -2.4046
2015-09-25 10:00 | 0 | 10.0737 | 0 | 88021 | 2 | 863688 | 2 | 0.10191 | 9.8853 | 98.1296
2015-09-25 09:00 | 0 | 9.9872 | 0 | 21841 | 0 | 2180 | 0 | 10.0188 | 0.3614 | 3.6187
2015-09-25 08:00 | 0 | 10.3802 | 0 | 22757 | 0 | 2192 | 0 | 10.3818 | -0.084423 | -0.81331
2015-09-25 07:00 | 0 | 10.2974 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
2015-09-25 06:00 | 0 | 10.4629 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6